技术参数

名称：生物刺激反馈仪

主要功能：对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

适用范围：女性产后盆底康复、各种尿失禁、器官脱垂、性功能障碍、肌源性盆底痛、间质性膀胱炎、性交痛以及盆底术后功能恢复等。

设备参数：

★1、主机：具有四个输出通道，五个治疗端口，有独立的治疗端口；

2、具有电刺激、反馈＋刺激、表面肌电评估、多媒体训练、模版训练、盆底评估、盆底筛查等7大功能；

★3、多种盆底肌电评估模式：两分钟筛查评估模式，四分钟评估模式和具有国际通用标准的Glazer评估模式；

4、支持单通道表面肌电信号采集；评估步骤具有图示及语音提示功能，可生成标准化的盆底评估报告，每个阶段可进行评分，并计算出整个过程的最终得分。

5、评估数据分析软件模式包括：原始表面肌电图、肌电积分、中位频率(MF)和平均功率频率(MPF)分析、平均曲线图分析、RMS分析、峰值频率(PF)分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值等分析）等多种分析模式。

6、具有盆底五项功能评估：Ⅰ类肌纤维肌力、Ⅰ类肌纤维疲劳度、Ⅱ类肌纤维肌力、Ⅱ类肌纤维疲劳度、阴道动态压力。

7、主机预装多种治疗方案：主动式生物反馈训练、被动式电刺激治疗、主动式训练和被动式结合治疗，也可根据需求自定义治疗方案。

8、预置治疗方案数≥160个，可依据需要自行更改或增加治疗方案。

9、治疗过程中≥16种基本治疗参数可调整，包括电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，反馈训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间等。

10、生物反馈和电刺激同步通道；在同一通道上，可交叉地进行生物反馈训练和电刺激。

如有意外情况，设备自动停止治疗，保护病人安全。

11、病人文档的管理可存储、查询、删除病人信息、病人评估及治疗记录

12、硬件部分

（1）、分辨率：小于0.2uV（r.m.s）。

（2）、输入噪声：小于1μV（r.m.s）。

（3）、通频带：不窄于20Hz~500Hz（-3bB）

（4）、共模抑制比：大于100dB。

（5）、反馈阈值：6uV-999uV，在中心频点 120Hz 误差不大于标称值的±10%

（6）、AD采样率：2048Hz；采样位数：16位。

（7）、电刺激频率：1Hz~79Hz，脉冲宽度0.16±0.04ms。

（8）、电刺激输出幅度在1~99级连续可调。

13、内置≥10种盆底康复方案和产后康复方案；

14、可由医生自定义盆底刺激治疗方案并保存；

15、疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案，也可手动调整方案。

16、数据管理功能，对工作量进行统计，可对所有评估筛查及治疗数据进行查看、删除等。

17、治疗过程中可对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间等参数进行实时调节。

18、电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小；

19、治疗时间分为定时20分钟、30分钟、40分钟和不定时，定时误差不大于±1%。

20、产后康复可同时治疗2个病人，或者1个病人的四个部位，产后康复可与产后盆底康复同时治疗，互不干扰。

|  | 名称规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 | 台 | 1 |
|  | 探头连接线（7芯） | 根 | 1 |
|  | 电极连接线（2芯） | 根 | 4 |
|  | 一次性使用阴道电极（评估） | 套 | 5 |
|  | 一次性使用阴道电极（治疗） | 套 | 5 |
|  | 阴道电极 | 套 | 5 |
|  | 粘胶刺激电极片（圆形） | 对 | 5 |
|  | 粘胶刺激电极片（乳房） | 对 | 5 |
|  | 显示器 | 台 | 1 |
|  | 打印机 | 台 | 1 |

配置：

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保三年。

- 保修起算日

- 1、自设备验收合格之日起。