技术参数

名称：等离子手术设备

| 适用范围：适用于开放手术中对人体软组织切割及凝血。 |  |
| --- | --- |
| 主机：主机自动识别刀头、中性电极的连接状态，并在主机屏幕上有警示提示，具有操作、提示声音提示。主机7寸LCD彩色触摸屏幕操控，仅可通过等离子电极的指揿开关手动控制能量输出。设备具有开机自检功能、报警功能。 |  |
| 工作频率 | *主机工作频率：4MHz |
|  | 调制频率：21kHz |
|  | 高频泄漏电流：≤150mA， |
| 功能及功率 | 切割：≤45W |
|  | *凝血：≤60W |
| 工作档位 | 1-10档可调 |
| 阻抗监测范围 | 单片中性电极：阻值≤30Ω，可正常工作。 |
| 双片中性电极 | 阻值在30Ω-130Ω，可正常工作，超过130Ω，禁用输出功率。 |
| 稳定性 | 切割或凝血最大档位和额定负载（800欧姆）的条件下，设备可连续使用4个小时，不会导致设备内部温度过高。 |
| 等离子范围 | 刀头电极5-30μm狭缝尖端射频放电，作用于组织中的水分子产生等离子体，等离子能量高度集中在5-30μm，进而实现组织切割。能量集中在非常小的5-30μm范围里面对30微米以外的周围组织不会产生热损伤，进而实现低温切割。 |
| 耗材 | 耗材有单独注册证，多种刀头配置, 包括刀型、针型、钨丝型、箭头型，刀头有效厚度。 |
| 特殊配置 | *无需特殊配置，无需生理盐水辅助及降温，切割温度50-100度，可直接切割皮肤。 |
| 存储 | 主机具有4组常用参数存储，可快速回调。可储存最近的100个一次性使用等离子手术电极序列号和一次性使用等离子手术电极首次启用时间 |
| 认证 | *NMPA三类医疗器械认证，ISO 13485：2016认证，发明专利。 |
| 重量 | 设备重量≤11kg |
| 额定负载 | *800Ω |
| 产地 | *国产 |

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保三年。

- 保修起算日

- 1、自设备验收合格之日起。