技术参数

名称： 鼻窦镜

- *内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

- *窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

- *采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- 窥镜可承受低温等离子消毒灭菌。

- *手术器械采用进口不锈钢板材整体加工，防腐性能好，表面无镀层装饰。

技术参数：

镜体外径：Ø2.7mm/ Ø3mm /Ø4mm       镜体长度：175mm

视向角：0°、30°、70°/0°、30°、70°/

0°、12°、30°、45°、70°、90°、110°

视场角： 60°/ 60°/60°、90°、110°

*照明镜体光效ILeR：0.7/0.7/0.39      综合镜体光效SLeR：0.4/0.4/0.24

*角分辨力：3.0 C/（°）/3.5 C/（°）/4.5 C/（°）

有效光度率：4400（cd/m2/lm）/2300（cd/m2/lm）/1500（cd/m2/lm）

有效景深：1mm-50mm

目镜罩外径：Ø32mm                 光缆接头外径：Ø10mm

光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接

光缆接头可与STORZ、OLYMPUS  、WOLF、ACMI光缆连接

与医用电气设备互连使用的安全要求全项符合GB9706.1和GB9706.19的要求。

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保三年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。