全自动尿液分析仪技术参数

1	满足医院检验科尿液干化学测试中：尿胆原、胆红素、酮体、隐血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、钙、微量白蛋白/肌酐、蛋白质/肌酐项目的测定

2	具有尿理化检测项目：比重（SG）、浊度、颜色

3	全自动尿液分析仪软件的存储数据条数应≥1万条

4	仪器待测样本容量≥60个样本（单台仪器、不带进样架的情况）

*5	测定原理：全色光识别技术，直接检测试纸条反应后的颜色变化（并非若干个固定波长检测）；使得试纸条具备更好的抗干扰能力。

6	检测速度：单机测速≥240标本/小时

7	仪器可检测干化学项目数量：16项

8	ACR功能：具有微量白蛋白/肌酐比（ACR,A:C）检测功能，能早期筛查糖尿病肾病，能够自动编辑在报告单中。

*9	样本处理：无需离心直接上机，支持穿刺进样

10	配套试剂：具有原装配套的干化学试纸条、干化学质控品、颜色质控品、比重质控品、浊度质控品、和比重校准品、浊度校准品（需提供证明文件：NMPA产品注册证）

11	急诊位：有专用的急诊插入检测位置

*12	样本吸入量：≤0.8mL

13	重复性：变异系数CV≤1.0%

14	稳定性：变异系数CV≤1.0%

15	级联拓展：考虑科室未来对尿液分析能力的进一步升级，要求能提供同一厂商生产的尿液有形成分分析仪，并且可直接在本机上进行联机升级（提供NMPA批准的说明书中：联机功能的明确描述和说明）

16	要求仪器自带高清触屏（≥7英寸）操作，无需外接电脑即可使用操作

17	工作环境海拔高度范围：3000m以下均可

18	试纸仓、废条盒容量：试纸仓与废条盒具有相同容量，便于匹配操作；且≥300条

19	配套自动进样器一套

20	支持外接扫码枪

21	免费提供操作和维修培训

22	提供线上专业操作视频指引

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保三年。